医疗废物收集系统询价参数

一、主要配置

- 带电动助力型的智能医废收集一体车：集成一体式称重电子秤、热敏打印机、触摸屏、4G/WIFI 通信、扫码、存储器模块、电池电控模块。医疗废物收集车上的终端设备通过存储卡 /usb/HDMI/ 网络 WiFi/4G 接入在线监管软件平台，数据实时同步到四川智慧卫监和无废四川平台。

- 医疗废物收集 APP：1 套。

- 医疗废物智慧管理平台：1 套。

- 医疗废物不锈钢电动一体机：1 台。

- 流量卡 / 电话卡：1 张。

- 医疗废物标签纸：100 卷。

二、主要功能

- 数据采集与上传：实时采集医废数据并同步上传至管理平台。

- 全流程操作：实现收集人扫码登录、称重、转运、入库、出库、打印、扫码、查询等全流程操作需求。

三、主要特点

- 高度集成：集成所需功能要求。

- 材质与设计：车头采用 304 型号不锈钢，车辆箱体为聚乙烯材质，耐酸碱、抗腐蚀；箱体厚度 7mm，防水等级 IP65，采用全封闭箱体设计。

- 开门方式：车辆具备侧开门 + 顶部开门两种方式。

- 称重功能：收集车整体一体式自动称重、自动置零复位（无需辅助电子秤）。

- 操作便捷：独立工控电脑车头，无线扫码枪操作、避免交叉感染。

- 安全功能：急停功能，可全车冲洗，车身明确医废标识。

- 动力与控制：电动助力、无极调速，可自由控制速度，电磁刹车，可手动解除制动。

四、技术性能参数指标

- 物理参数：外形尺寸：≥长 1420× 宽 730× 高 1300mm。

- 冲洗排污口径：40mm±2mm。

- 可收纳容量：≥900L。

- 最大载重：≥250Kg。

- 称重精度：至少 10g 以上，称重叠加式。

- 显示屏：不少于 10.1 寸 IPS 屏幕，电容式 5 点触摸钢化玻璃材质。

- 屏幕分辨率：≥1280×800 像素。

- 打印模式：三防热敏打印自动出码。

- 标签纸规格：50×30mm±1mm。

- 扫码枪：支持无线接口，通讯距离 2.4G，在医院环境下≥10 米，光源红光 LED 瞄准 + 白光 LED 照明；支持条码 Codabar，Code11，Code39/Code93，UPC/EAN，Code128/EAN128，InterLeaved2of5，Matrix2of5，MSI CODE，Standard2of5.QR CODE 等，抗震性能力可承受 3m 的水泥地面摔落。

- 车轮：须采用耐磨静音材质，定向轮≥8 英寸增加通过能力，万向轮≥6 英寸便于方向控制，单个车轮载重量≥250kg。

- 助力电机功率：≥0.5kW。

- 行驶速度：无级变速，0 - 5km/h。

- 满载爬坡能力：满载时 15° 坡原地起步。

- 蓄电池主要技术参数：磷酸铁锂电池；容量：≥30Ah；额定工作电压 24V；充电时间：≤6 小时；行驶距离 30KM。

- 可部署医疗废物信收集 APP。

五、医疗废物智慧管理平台系统功能要求

- 登录功能：完成医疗废物智慧管理平台 pc 端登录。门户中的功能权限超级管理可以统一集中的控制台进行维护和管理。

- 首页大屏：全院当日医疗废物情况、全院收集未入库，入库未出库数据统计及列表展示，月度数量，重量柱状图，医疗废物阶段重量对比，医疗废物占比饼状图，一周医疗废物重量曲线图。（需提供系统截图）

- 医废管理：支持查看医疗废物明细，包括机构名称、科室、医疗废物编码、设备编码、医废类型、重量、数量、时间、接收人、交接人、当前流转状态、转运公司、转运人、转运车辆等信息、数据是否上传。同时可对数据进行多种筛选过滤，包括精确筛选、条件筛选、组合筛选等筛选方式，满足不同筛选需求。（需提供系统截图）

- 日志管理：系统可以根据设备收集出错原因进行日志记录，方便解决问题（需提供系统截图）

- 医院管理：系统可以对科室、护士、收集人、处置公司司机、车牌增删查改，并同步四川智慧卫监数据，支持一键导出相应二维码支持系统扫码交接。可根据需要给不同角色增删查改账号（需提供系统截图）

- 操作教程：后台可增删查改系统使用教程，教程在收集 app 可直接点击学习（需提供系统截图）

- 权限管理：支持系统自定义设置角色，选择授权分配功能权限。

六、医疗废物收集 APP 要求

- 收集人登录：可通过屏幕选择登录，同时支持扫描枪扫二维码登录。

- 收集：通过选择或扫描科室、交接护士二维码，称重打印二维码则通过在 APP 上选择医废类型后打印出相应医废二维码信息标签后进行绑定，并将标签贴到医废垃圾袋上。可筛选科室查看交接单。（需提供系统截图）

- 入库：通过医疗废物类型分组，扫入同类型医疗废物二维码逐袋入库或全选多袋医废封箱后，将袋装医废装入医废转运箱，二维码箱标签贴到箱子上，完成装箱操作。

- 出库：可选择或扫描处置公司，司机二维码认证，交接出库。

- 统计：可对查看收集历史，并可筛选类型，日期，收集人。可查看出库统计，并可筛选类型，日期，收集人。

- 系统设置：可绑定和删除同步单位；可调试电子称，及标定电子称精度；可查看系统使用教程。（需提供系统截图）